## PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ MUA BỔ SUNG
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá số 1035/TM.BVNĐ ngày 22 tháng 12 năm 2025)
STT | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
I. Vật tư, hóa chất sử dụng trên máy Phân tích điện giải EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li (03 mặt hàng)
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na/K/Cl/Ca/Li | Bộ thuốc thử xét nghiệm ( Na / K / Cl / Ca / Li ) sử dụng cho việc xác định định lượng của các ion Natri (Na +), Kali (K +), Clorua (Cl−), Canxi (Ca ++) và Lithium (Li +) trong huyết thanh, huyết tương người, máu toàn phần và nước tiểu (kết quả nước tiểu chỉ có thông số Na +, K + và Chỉ Cl-) tương thích với máy xét nghiệm điện giải EasyLyte -Medica. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 & FDA USA & CE; Xuất xứ: G7 | ml | 12000 | Tương thích với máy của đơn vị
2 | Dung dịch rửa hàng ngày dùng cho xét nghiệm máy điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải. tương thích với máy xét nghiệm điện giải EasyLyte -Medica. Đạt tiêu chuẩn ISO & FDA USA & CE Xuất xứ: G7 | ml | 540 | Tương thích với máy của đơn vị
3 | Dung dịch kiểm chuẩn test Na/ K/ Cl/ Ca/ Li: gồm 2 mức (bình thường và bất thường) | Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 2 mức bình thường và bất thường. tương thích với máy xét nghiệm điện giải EasyLyte -Medica. Đạt tiêu chuẩn ISO & FDA USA & CE Xuất xứ: G7 | ml | 200 | Tương thích với máy của đơn vị
II. Vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động CoaLab 1000 (01 mặt hàng)
4 | Cóng đo phản ứng cho Máy đông máu tự động CoaLAB 1000 | Cóng đo phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động COALAB 1000 (32 vị trí cuvet phản ứng / vòng) Thùng 1920 Cái (6x10x32 cái) | Cái | 5760 | Tương thích với máy của đơn vị
III. Hóa chất sử dụng cho hệ thống Định nhóm máu Stargel 10 (02 mặt hàng)
5 | Hóa chất pha loãng xét nghiệm nhóm máu | Dung dịch đệm phosphate có nồng độ ion thấp, chuẩn bị hỗn dịch hồng cầu, sodium azide ≤ 0,1% Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, CE | ml | 3000 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
6 | Thẻ xét nghiệm nhóm máu hệ ABO, hệ Rh(D), kháng thể bất thường và hòa hợp | Thẻ định nhóm máu bằng máy bán tự động: 1 thẻ ≥ 6 giếng, dùng trong xét nghiệm định nhóm máu ngược, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, xét nghiệm hòa hợp. Thời gian ly tâm ≤ 5 phút . Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, CE | Card | 600 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
IV. Hóa chất xét nghiệm sử dụng trên máy Sinh hóa tự động AU480 (17 mặt hàng)
7 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 500 U/L (0,05 – 8,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test ; Tiêu chuẩn : CFS | test | 3920 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
8 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 1000 U/L (0,05 – 16,7 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test; Tiêu chuẩn : CFS | test | 3920 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
9 | Định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L (0,06 – 25,0 mg/dL); Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL), Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L (1 – 400 mg/dL); Bước sóng: 520 nm; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test . Tiêu chuẩn : CFS | test | 3960 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
10 | Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method); Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương / dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L, Nước tiểu: 0,2 – 45 mmol/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test. Tiêu chuẩn : CFS | test | 2440 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
11 | Đo hoạt độ Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 10–1500 U/L; Nước tiểu: 10– 4,800 U/L; Bước sóng: 410nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test. Tiêu chuẩn : CFS | test | 1600 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
12 | Hóa chất xét nghiệm Zinc, sử dụng cho máy hệ mở | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Kẽm. Dải đo: lên đến 400 µg/dL. Phương pháp: đo màu, Đo điểm cuối, Phản ứng động học tăng, Br-PAPS. Tiêu chuẩn : CFS | test | 5620 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
13 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Zinc | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm); Thành phần: Chất chuẩn kẽm (trong dung môi nước) 200 µg/dL (30,6 µmol/L). Tiêu chuẩn : CFS | ml | 09 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
14 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng L-Lactate; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,22 – 13,32 mmol/L (2 – 120 mg/dL); Loại mẫu: Huyết tương, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test. Tiêu chuẩn : CFS | test | 2200 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammonia | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ammonia . Dải đo: 26.2 μmol/L - 600 μmol/L, phương pháp đo: GLUTAMATE DEHYDROGENASE. Tiêu chuẩn : CFS | test | 790 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng G6PDH | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH; Phương pháp: GLUCOSE-6-PHOSPHATE; Loại mẫu: máu; Dải đo: 133 - 4000 U/L; Giới hạn phát hiện: 49,9 U/L; Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%. Tiêu chuẩn : CFS | test | 1348 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
17 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G6PDH; Thành phần: có chứa G6PDH. Tiêu chuẩn : CFS | ml | 02 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng P (Phospho) vô cơ | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ ; Phương pháp: Đo quang UV; Dải tuyến tính: Huyết thanh 0,32–6,4 mmol/L (1–20 mg/dL); Nước tiểu: 3 – 113 mmol/L (9,3 – 350 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test. Tiêu chuẩn : CFS | test | 2360 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
19 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25 thông số hóa sinh | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Protein toàn phần, Triglycerid, UIBC, Ure, Uric Acid, Bilirubin, Phospho vô cơ, Calci, Sắt, Magnesi. Tiêu chuẩn : CFS | ml | 25 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
20 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urea, Axit Uric, Creatinine, Magnesi; Các giá trị hiệu chuẩn được xác định sử dụng các quy trình đã được chuẩn hóa. Tiêu chuẩn : CFS | ml | 08 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
21 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số sinh hóa | Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Sản xuất từ chất nền là nước tiểu người có thêm amylase nước bọt của người, hCG có nguồn gốc từ nước tiểu người, albumin của người , chất bảo quản và chất ổn định. Tiêu chuẩn : CFS | ml | 15 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol; Phương pháp: Quang phổ, Alcohol Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 8,11 mg/dL (1,76 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 300 mg/dL (65,1 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5%. Tiêu chuẩn : CFS | test | 148 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
23 | Định lượng Protein toàn phần trong nước tiểu và dịch não tủy | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF; Phương pháp: Đỏ Pyrogallol Molybdat; Dải tuyến tính: 0,01–2 g/L; Bước sóng: 600nm; Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test. Tiêu chuẩn : CFS | test | 1320 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
V. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu tự động bằng công nghệ đo quang đa bước sóng - CS1600 (08 mặt hàng)
24 | Hóa chất đo TT | 1. Sử dụng để xác định thời gian thrombin (TT) tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng (≥ 4 bước sóng) 2. Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin và Albumin động vật 3. Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: ≥ 7 ngày ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C ≥ 10 giờ khi được bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 8 giờ khi được bảo quản ở +37 °C ≥ 4 tuần khi được bảo quản ở ≤ -20 °C Tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 2500 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
25 | Hoá chất đo PT | 1. Mục đích sử dụng: để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT) tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng (≥ 4 bước sóng) 2. Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa: thromboplastin (yếu tố mô tái tổ hợp hoàn nguyên: tương đương 100-200 µg/L với phospholipid tổng hợp), calcium, chất trung hòa heparin, chất đệm, chất ổn định. 3. Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: tối thiểu trong vòng 10 ngày trở lên khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ) Tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 3200 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
26 | Hoá chất đo APTT | 1. Mục đích sử dụng: để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng (≥ 4 bước sóng) 2. Đóng gói dạng lỏng, sẵn sàng cho sử dụng, thành phần chứa: Phosphatide đậu nành được tinh chế trong acid ellagic, Chất đệm, Chất ổn định, Chất bảo quản. 3. Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: tối thiểu trong vòng 7 ngày trở lên Tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 3200 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
27 | Dung dịch Calcium Chloride | 1. Mục đích sử dụng: là hoá chất bổ sung trong các xét nghiệm đông máu như APTT, yếu tố VIII, IX, xét nghiệm protein C,... tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng (≥ 4 bước sóng) 2. Đóng gói dạng lỏng, có chứa dung dịch calcium chloride 3. Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: ≥ 8 tuần khi bảo quản ở 2 - 25 độ C. Tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 150 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
28 | Hoá chất định lượng Fibrinogen trong huyết tương | 1. Mục đích sử dụng: để định lượng fibrinogen trong huyết tương tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng. 2. Đóng gói dạng đông khô, thành phần chứa thrombin động vật (sau hoàn nguyên: tương đương 100 IU/ml), chất ổn định, chất đệm. 3. Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: ≥ 5 ngày khi bảo quản ở 2 - 8 độ C, hoặc ≥ 8 giờ khi bảo quản ở 15 - 25 độ C. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 1200 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
29 | Nước rửa hệ thống cho máy đông máu tự động | 1. Dung dịch rửa kim hút tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng (≥ 4 bước sóng) 2. Thành phần tối thiểu: Sodium hypochlorite 3. Sản phẩm nên sử dụng trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp Tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 500 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
30 | Nước rửa hệ thống cho máy đông máu tự động có tính acid | 1. Mục đích sử dụng để rửa kim tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng (≥ 4 bước sóng) 2. Đóng gói dạng lỏng, dung dịch chứa: Hydrochloric acid, Non ionic surfactant (chất hoạt động bề mặt không ion hoá) 3. Sản phẩm nên sử dụng trong vòng 2 tháng sau khi mở nắp Tiêu chuẩn ISO 13485 | ml | 1000 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
31 | Ống phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động | 1. Mục đích sử dụng như Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu dùng để chứa mẫu và thực hiện chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng. Cóng sử dụng một lần, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. Tương thích hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động đo quang đa bước sóng 2. Chất liệu polystyrene. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 9000 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
VI. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm ELLISA bán tự động (02 mặt hàng)
32 | Bộ xét nghiệm định lượng Calprotectin | Hóa chất được dùng để định lượng calprotectin (MRP (8/14, S100A8 / A9) trong phân bằng phương pháp Ellísa - Loại mẫu: phân - Thời gian ủ: 70-80 phút - Không có phản ứng chéo với các chất tương tự calprotectin - Không bị ảnh hưởng bởi thuốc: Azathioprin, Pantoprazol, Mesalazin, Clariothromycin, Levofloxacin, thực phẩm bổ sung sắt, acetylsalicylic acid, Vitamin D, Gabapentin, thực phẩm bổ sung đa vitamin hay Ibuprofen - Giới hạn phát hiện: ≥ 2.267 ng/mL | test | 288 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
33 | Ống chiết mẫu phân | Ống chiết mẫu phân có sẵn đệm chiết. | hộp | 300 | Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu
VII. VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT LẺ
34 | Đầu col (côn) vàng | Sử dụng cho việc gắn trong cây pipet và lấy mẫu xét nghiệm Được làm từ nhựa trắng chất lượng cao Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Thể tích có thể chứa:10- 200µl | Cái | 60000
35 | Lam kính trong | Lam kính thành phần là thủy tinh trong suốt bề mặt phẳng, lam kính không mài mờ . Lam kính dùng để đựng mẫu và soi dưới kính hiển vi kích thước # 25.4 x 76.2mm Độ dày # 1mm - 1.2mm | Miếng | 2000
36 | Lammen | Làm bằng chất liệu đặc biệt của Hydrolytical mà không có bất kỳ sai sót, mặt cắt chính xác. Kích thước # 22mm x 22mm. | Miếng | 1000
37 | Bơm tiêm lấy máy ( dùng cho xét nghiệm khí máu động mạch) | Bơm tiêm 1 ml hoặc 2 ml là loại ống tiêm chuyên dụng có tráng sẵn chất chống đông Heparin (Lithium / Zn Heparin) với liều lượng cân bằng lấy máu dùng cho xét nghiệm khí máu động mạch, chất liệu Polypropylene. ISO 13485 hoặc CE | cái | 5000
38 | Ống nghiệm kháng đông EDTA nhi 0.5ml | Ống nghiệm kháng đông EDTA 0.5ml : nhựa PP, Loại Ống huyết thanh 2ml ( lượng máu sử dụng ít nhất 0.5ml ), ống có nắp đậy, nhãn màu xanh dương để ghi tên bệnh nhân. Bên trong có chứa chất kháng đông EDTA với nồng độ tương đương để giữ máu (nhất là tiểu cầu) luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 – 8 giờ sau khi lấy máu. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1C…). Tiêu chuẩn: ISO13485. | Cái | 24000
39 | Khuyên cấy nhựa tiệt trùng 1 µl | Que cấy nhựa PS, đã được vô trùng dùng trong việc lấy mẫu vi sinh Que nhựa gồm 1 đầu vòng 1μl và 1 đầu thẳng | Cái | 10000
40 | Que gòn lấy bệnh phẩm, tiệt trùng trong ống | Que gòn được tiệt trùng để đảm bảo vô trùng và an toàn cho người sử dụng. Que có chiều dài ≥15cm, thân que bằng nhựa /gỗ, được đặt trong ống nhựa kín để bảo vệ que gòn khỏi nhiễm bẩn, một đầu gòn. Que dùng trong lấy mẫu bệnh phẩm như dịch tiết, mủ hoặc các mẫu sinh học khác... | Cái | 3000
41 | Que bông gòn tiệt trùng | Que gòn lấy bệnh phẩm, thân que bằng nhựa, dài ≥15cm. Khả năng thấm hút cao và nhanh. Que xét nghiệm được dùng trong bệnh viện và phòng thí nghiệm. | Cái | 10000
42 | Môi trường nuôi cấy Columbia agar | Môi trường đa năng, không chọn lọc, có khả năng hỗ trợ sự phát triển của hầu hết các vi sinh vật. Thành phần: Pancreatic Digest of Casein, Meat Peptic Digest, Heart Pancreatic Digest, Yeast Extract, Starch, Sodium chloride, Agar, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25 độ C Môi trường dạng bột. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Gram | 2000
43 | Môi trường bột Blood Agar Base | Môi trường bột đông khô cơ bản bổ sung máu vô trùng để pha chế các đĩa thạch máu nhằm kiểm tra sự tan huyết của Streptococcus và các loại vi khuẩn khác. Thành phần : Beef extract , Tryptose, Sodium chloride , Agar, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25 độ C. Môi trường dạng bột. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Gram | 2000
44 | Môi trường nuôi cấy Chocolat agar | Môi trường giàu dinh dưỡng bổ sung yếu tố XV dùng nuôi cấy vi khuẩn khó mọc như Haemophilus spp, N. gonorrhoeae. Thành phần: Pancreatic Digest of Casein, Meat Peptic Digest, Heart Pancreatic Digest, Yeast Extract, Maize Starch, Sodium chloride, Agar, Multivitex (XV Factor), Horse Blood. Môi trường pha sẵn. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Đĩa | 1000
45 | Môi trường nuôi cấy MacConkey Agar | Môi trường chọn lọc cho các dòng vi khuẩn Enterobacteriaceae Thành phần: Tryptone, Peptone, Sodium chloride, Lactose, Bile salts, Neutral red, Crystal violet, Agar. Môi trường pha sẵn. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Đĩa | 1000
46 | Môi trường nuôi cấy (Thạch BA + 5% máu cừu) | Môi trường giàu dinh dưỡng dùng để nuôi cấy vi sinh vật khó tính và không khó tính từ mẫu lâm sàng, mẫu nguyên liệu khác và khảo sát khả năng tan huyết của vi sinh vật. Thành phần: Peptone, Trytone, Sodium chloride, Agar, Máu cừu. pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường pha sẵn. Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Đĩa | 1000
47 | Que cấy chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Que cấy chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | hộp | 01
48 | Que cấy chủng chuẩn Enterococcus faecalis ATCC 29212 | - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Que cấy chủng chuẩn Enterococcus faecalis ATCC 29212 - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | hộp | 01
49 | Que cấy chủng chuẩn Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC 700603 | - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Que cấy chủng chuẩn Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC 700603 - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | hộp | 01
50 | Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 | - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Que cấy chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | hộp | 01
51 | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 25923 | - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™* - Đóng gói: Hộp/5 que - Bảo quản: 2–8°C | hộp | 01
52 | Bộ nhuộm giemsa trong huyết học | Bộ thuốc nhuộm giemsa, chai 100mL dùng thực hiện xét nghiệm soi nhuộm nhiễm sắc thể, tế bào, máu, các phần mô, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, ký sinh trùng và các loại khác. | Bộ | 05
53 | Bộ nhuộm kháng acid | Bộ thuốc nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi xác định vi sinh vật kháng axit, chủ yếu là Mycobacterium. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm, thành phần là : + Carbon Fuchsin: chai 100ml + Alcohol acid : chai 100ml + Methylen Blue : chai 100ml. | Bộ | 02
54 | Bộ nhuộm gram | Bộ thuốc nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi để phân biệt các loài vi khuẩn thành 2 nhóm (Gram dương và Gram âm). Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là: + Crystal Violet : chai 100ml, + Lugol : chai 100ml, + Alcohol : chai 100ml + Safranine : chai 100ml. | Bộ | 02
55 | Test nhanh xét nghiệm tay chân miệng (EV71) | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần) - Độ nhạy ≥ 96.0% ; Độ đặc hiệu ≥ 99.0% ; - Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG | Test | 3000
56 | Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể IgG-IgM kháng virus Dengue | Test nhanh xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể (IgG và IgM) đối với vi rut Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. -Đối với IgM: + độ nhạy ≥ 95.0%, độ đặc hiệu ≥ 98.0% -Đối với IgG: + độ nhạy ≥ 92.0%, độ đặc hiệu ≥ 98.0% - Khay thử được đóng gói từng túi riêng lẻ, có gói hút ẩm. Bộ kit cung cấp bao gồm khay thử xét nghiệm, dung dịch đệm, ống lấy mẫu dùng 1 lần. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc CE; | Test | 3000
57 | Test xét nghiệm kháng nguyên Salmonella typhi | Xét nghiệm tìm kháng thể kháng thương hàn (Salmonella) -Chứa các huyền phù kháng nguyên mịn, đậm đặc của trực khuẩn; S. typhi 'O', S. typhi 'H', S. paratyphi 'AO', S. paratyphi 'BO', S. paratyphi 'AH', S. paratyphi 'BH', S. paratyphi 'CH', S . paratyphi 'CO' và/hoặc đối chứng dương đa đặc hiệu phản ứng với các kháng nguyên này. - Loại mẫu: huyết thanh. - Độ nhạy ≥70.0%; Độ đặc hiệu ≥ 70.0% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và xuất xứ (G.7) | Test | 200
Tổng cộng: 57 mặt hàng, tương ứng 30 lô/phần

## PHỤ LỤC 02
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp báo giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan
Stt | Mã tham chiếu (1) | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2) | Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) = (9) x (10) | (12)
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Ghi theo đúng yêu cầu tại cột “Mã tham chiếu” Phụ lục 01.
(2) Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất” Phụ lục 01.
(3) Ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo tài liệu liên quan của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(4) Ghi cụ thể mã HS của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá
(5) Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".
(6) Ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Ghi đơn giá báo giá cho từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế được báo giá. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Hóa chất - Vật tư - Trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.